Методика предварительной оценки
функциональной готовности кисти
к прохождению VR-сценария
по данным веб-камеры

Методические материалы для разработки отдельного модуля тестирования

Версия 1.0

2026

Содержание

1. Назначение методики

2. Общая логика предварительного тестирования

3. Биомеханическая основа эталонов

4. Условия проведения тестирования через веб-камеру

5. Набор тестовых заданий

6. Метрики видеотрекинга кисти

7. Эталонные признаки выполнения поз и движений

8. Индекс готовности кисти к VR-сценарию

9. Алгоритм работы программного модуля

10. Структура итогового отчета

11. Ограничения метода и рекомендации по внедрению

12. Текст для включения в пояснительную записку

Список источников

1. Назначение методики

Настоящая методика предназначена для описания предварительного тестирования функциональной готовности кисти пациента перед прохождением VR-сценария медицинской и социально-бытовой реабилитации. Тестирование выполняется отдельно от Unity/VR-приложения с использованием веб-камеры и алгоритмов видеотрекинга кисти.

Цель тестирования - определить, способен ли человек выполнять базовые управляющие движения рукой, необходимые для взаимодействия с объектами в виртуальной среде: раскрытие ладони, сжатие пальцев, щипковый захват, указательный жест, поворот кисти, перемещение руки по заданным зонам и удержание положения.

Методика не предназначена для постановки медицинского диагноза и не заменяет клиническую оценку врача или реабилитолога. Результат тестирования следует рассматривать как функциональную оценку пригодности руки к управлению в VR-среде и как основание для выбора режима прохождения: стандартного, адаптированного или тренировочного.

2. Общая логика предварительного тестирования

Предварительный модуль работает до запуска VR-сценария. Пользователь располагает руку перед веб-камерой и последовательно выполняет короткие задания. Для каждого задания система оценивает не только факт выполнения жеста, но и качество распознавания руки, устойчивость позы и возможность повторяемого управления движением.

Таблица 1 - Общая схема предварительного тестирования

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Проверка освещения, положения камеры и наличия выбранной руки в кадре. | Определяется, пригодны ли условия съемки для анализа. |
| 2. Калибровка | Пациент показывает открытую ладонь. Система определяет размер кисти и базовые расстояния между ключевыми точками. | Рассчитываются palmWidth, palmCenter и базовые нормированные расстояния. |
| 3. Выполнение тестов | Пациент выполняет набор управляющих движений: ладонь, кулак, щипок, указательный жест, поворот кисти, перемещение по зонам. | Для каждого задания формируются частные оценки. |
| 4. Проверка достоверности | Оценивается доля кадров, где кисть и ключевые точки были распознаны корректно. | При низком качестве трекинга результат помечается как технически ненадежный. |
| 5. Итоговая оценка | Частные оценки объединяются в индекс готовности кисти к VR. | Выдается рекомендация по режиму прохождения VR-сценария. |

Основной принцип методики заключается в том, что сначала необходимо отделить техническую проблему распознавания от двигательной возможности пациента. Если камера часто теряет руку или ключевые точки пальцев, система не должна делать вывод о невозможности выполнения движения. В этом случае результат помечается как недостоверный, а тест рекомендуется повторить при лучшем освещении или другой постановке руки.

3. Биомеханическая основа эталонов

В качестве анатомической основы используются справочные значения амплитуды движений здоровой кисти и пальцев. Эти значения нужны не для жесткой диагностики, а для понимания верхней границы нормы и формирования функциональных эталонов, достаточных для управления в VR-среде.

Таблица 2 - Биомеханические ориентиры и их роль в видеотестировании

| Параметр | Справочный анатомический ориентир | Как использовать в модуле |
| --- | --- | --- |
| Сгибание кисти | До 85° | Использовать как верхний ориентир. Для VR достаточно функционального движения примерно 20-30°. |
| Разгибание кисти | До 85° | Использовать как ориентир нормы. Для большинства VR-действий достаточно разгибания 20-30°. |
| Лучевое отведение кисти | Около 15° | Не задавать жесткий тест, использовать как дополнительный признак управления запястьем. |
| Локтевое приведение кисти | Около 30-45° | Использовать мягкий функциональный минимум 15-20°, если движение требуется в сценарии. |
| MCP пальцев II-V | Сгибание около 90° | Для кулака считать достаточным сгибание или уменьшение расстояния кончиков пальцев до ладони. |
| PIP пальцев II-V | Сгибание больше 90°, может доходить до 135° | Для веб-камеры не требовать точного угла; оценивать признак сгибания пальцев. |
| DIP пальцев II-V | Сгибание до 90° | Использовать как справочный ориентир, но не как обязательный критерий через веб-камеру. |
| Большой палец | Оппозиция, приближение к пальцам | Оценивать расстояние между большим и указательным пальцем для щипкового захвата. |
| Функциональное положение руки | Полупронация предплечья, разгибание запястья около 30°, пальцы слегка согнуты | Использовать как модель удобной стартовой позы для захвата и взаимодействия. |

При использовании веб-камеры нежелательно требовать точного совпадения с анатомическими углами. Однокамерное видео не является медицинским гониометром, поэтому в алгоритме следует применять нормированные расстояния, классификацию жестов и временные признаки удержания позы.

4. Условия проведения тестирования через веб-камеру

Для повышения надежности анализа необходимо стандартизировать условия съемки. Это особенно важно, поскольку качество видеотрекинга сильно зависит от освещения, положения руки и фона.

Таблица 3 - Условия проведения видеотестирования

| Требование | Рекомендуемое значение / условие |
| --- | --- |
| Камера | Веб-камера с разрешением не ниже 720p, желательно 30 кадров/с. |
| Освещение | Равномерное освещение без сильных теней и засветов. Рука не должна сливаться с фоном. |
| Фон | Однотонный или малодетализированный фон, без объектов, похожих на кисть. |
| Положение руки | Рука полностью видна в кадре, пальцы не обрезаются границами изображения. |
| Расстояние до камеры | Ориентировочно 40-70 см, подбирается так, чтобы кисть занимала значимую часть кадра. |
| Количество рук | На этапе тестирования анализируется одна выбранная рука. Вторая рука не должна попадать в область анализа. |
| Украшения и перчатки | По возможности исключить предметы, закрывающие фаланги: кольца, перчатки, широкие браслеты. |
| Повтор теста | При validTrackingRatio ниже порога тест повторяется после коррекции условий съемки. |

5. Набор тестовых заданий

Набор тестов должен проверять те движения, которые реально нужны для последующего управления в VR. Не требуется оценивать все возможные движения кисти. Достаточно проверить базовые управляющие действия.

Таблица 4 - Рекомендуемый набор предварительных тестов

| № | Задание | Что проверяется | Зачем это нужно для VR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показать открытую ладонь | Способность раскрыть кисть и разогнуть пальцы. | Стартовая поза, отпускание объектов, проверка видимости пальцев. |
| 2 | Сжать кулак | Функциональное сгибание пальцев. | Захват предметов и удержание объектов. |
| 3 | Сделать щипок большим и указательным пальцем | Точное сближение большого и указательного пальцев. | Работа с мелкими объектами, кнопками, крышками, тюбиками. |
| 4 | Показать указательный палец | Изолированное движение указательного пальца. | Выбор объектов, нажатие кнопок, указание направления. |
| 5 | Повернуть ладонь к камере | Контроль ориентации кисти. | Понимание положения ладони при взаимодействии с поверхностями. |
| 6 | Повернуть тыльную сторону кисти к камере | Переход между положениями ладони и тыльной стороны. | Упрощенная проверка пронации/супинации. |
| 7 | Переместить руку по зонам экрана | Управление положением руки в пространстве кадра. | Дотягивание до объектов в VR и перемещение между целями. |
| 8 | Удерживать руку неподвижно 2-3 секунды | Стабильность положения и возможный тремор. | Устойчивое наведение, удержание объекта, выполнение точных действий. |

6. Метрики видеотрекинга кисти

Видеомодуль должен работать не с абсолютными координатами пикселей, а с нормированными признаками. Это позволяет учитывать разные размеры кисти, разное расстояние до камеры и индивидуальные особенности пациента.

Таблица 5 - Основные метрики видеотрекинга кисти

| Метрика | Обозначение / расчет | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Доля валидных кадров | validTrackingRatio = N_valid / N_total | Показывает, насколько достоверно система видела руку во время теста. |
| Центр ладони | palmCenter | Используется для оценки положения руки в кадре и перемещения по зонам. |
| Ширина ладони | palmWidth | Используется для нормировки расстояний. |
| Нормированное расстояние | normalizedDistance = distance / palmWidth | Позволяет сравнивать расстояния у людей с разным размером кисти. |
| Расстояние кончиков пальцев до ладони | tipToPalmDistance / palmWidth | Основной признак открытой ладони или кулака. |
| Расстояние большой-указательный | thumbIndexDistance / palmWidth | Основной признак щипкового захвата. |
| Сгибание пальца | fingerCurl | Классифицирует палец как разогнутый, частично согнутый или согнутый. |
| Время удержания позы | holdTime | Показывает, может ли пациент удержать движение, а не только кратко его показать. |
| Время достижения позы | movementTime | Оценивает скорость выполнения задания. |
| Дрожание/нестабильность | handJitter = std(palmCenter) | Показывает устойчивость руки при удержании. |
| Достижение зоны | targetHitRate | Показывает, сколько целевых зон экрана достигнуто. |

Принцип нормировки: normalizedDistance = distance / palmWidth Пример: если thumbIndexDistance / palmWidth < 0.25, то щипковый захват считается функционально достаточным.

7. Эталонные признаки выполнения поз и движений

Для каждого задания задается не один жесткий идеал, а два уровня: функциональный идеал и минимально допустимое выполнение. Функциональный идеал описывает комфортное управление в VR, а минимальный уровень показывает, что пациент еще может взаимодействовать с виртуальной средой, но может требовать адаптации сценария.

Таблица 6 - Эталонные признаки выполнения тестов

| Тест | Функциональный идеал | Минимально допустимое выполнение |
| --- | --- | --- |
| Открытая ладонь | Видны 4-5 разогнутых пальцев, кончики пальцев удалены от центра ладони, поза удерживается 2-3 секунды. | Видны минимум 3-4 разогнутых пальца, пальцы не прижаты к ладони, удержание 1-1,5 секунды. |
| Кулак | Согнуты 4 длинных пальца, кончики пальцев приближены к ладони, поза удерживается около 2 секунд. | Минимум 3 из 4 длинных пальцев имеют признак сгибания, удержание не менее 1 секунды. |
| Щипок | thumbIndexDistance / palmWidth < 0.15, удержание 2 секунды. | thumbIndexDistance / palmWidth < 0.25, удержание не менее 1 секунды. |
| Указательный жест | Указательный палец разогнут, остальные 3 пальца согнуты, удержание 2 секунды. | Указательный палец разогнут, минимум 2 из 3 остальных пальцев согнуты, удержание 1 секунда. |
| Ладонь к камере | Система уверенно классифицирует внутреннюю поверхность ладони, поза удерживается 2 секунды. | Положение ладони определяется хотя бы 1 секунду без потери руки. |
| Тыльная сторона к камере | Система уверенно классифицирует тыльную сторону кисти, поза удерживается 2 секунды. | Положение определяется хотя бы 1 секунду. |
| Перемещение по зонам | Достигнуты 5 из 5 зон, в каждой зоне удержание не менее 1 секунды. | Достигнуты минимум 4 из 5 зон, удержание в каждой зоне не менее 1 секунды. |
| Удержание руки | Низкий handJitter, нет значимых скачков и потерь трекинга в течение 2-3 секунд. | Поза удерживается 1-1,5 секунды, дрожание не мешает распознаванию. |

Пример правил классификации

openPalm = true, если: - validTrackingRatio >= 0.70; - минимум 4 пальца распознаны как разогнутые; - tipToPalmDistance для большинства пальцев выше порога; - поза удерживается не менее 1.5 секунд. fist = true, если: - validTrackingRatio >= 0.70; - минимум 3 из 4 длинных пальцев имеют признак сгибания; - среднее tipToPalmDistance уменьшилось относительно открытой ладони; - поза удерживается не менее 1 секунды. pinch = true, если: - validTrackingRatio >= 0.70; - thumbIndexDistance / palmWidth < 0.25; - поза удерживается не менее 1 секунды.

8. Индекс готовности кисти к VR-сценарию

Итоговая оценка может быть представлена в виде индекса готовности кисти к VR-сценарию от 0 до 100 баллов. Такой формат удобен для вывода рекомендации и выбора режима прохождения.

Таблица 7 - Предлагаемая структура индекса готовности

| Блок оценки | Максимум баллов | Что входит |
| --- | --- | --- |
| Качество трекинга | 20 | Доля валидных кадров, отсутствие частой потери кисти и ключевых точек. |
| Открытая ладонь | 10 | Раскрытие кисти, видимость пальцев, удержание позы. |
| Кулак | 15 | Функциональное сгибание пальцев и приближение пальцев к ладони. |
| Щипковый захват | 15 | Сближение большого и указательного пальцев, удержание щипка. |
| Указательный жест | 10 | Изолированное разгибание указательного пальца. |
| Поворот кисти | 10 | Переход между положениями ладони и тыльной стороны кисти. |
| Перемещение по зонам | 15 | Достижение целевых зон экрана и удержание в них. |
| Стабильность удержания | 5 | Низкое дрожание и возможность удерживать заданное положение. |

Таблица 8 - Интерпретация индекса готовности

| Итоговый балл | Интерпретация | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| 80-100 | Функциональная готовность высокая. | Можно проходить стандартный VR-сценарий. |
| 60-79 | Функциональная готовность достаточная, но возможны ограничения. | Рекомендовать адаптированный режим: увеличенные зоны, мягкие допуски, больше времени. |
| 40-59 | Готовность ограничена. | Рекомендовать тренировочный режим без строгой оценки результата. |
| Менее 40 | Полноценное прохождение может быть затруднено. | Рекомендовать подготовительные упражнения или индивидуальную настройку сценария. |
| validTrackingRatio < 0.65 | Результат технически ненадежен. | Не интерпретировать как двигательную ошибку; повторить тестирование. |

9. Алгоритм работы программного модуля

Запустить модуль предварительного тестирования и выбрать тестируемую руку: правую или левую.

Проверить наличие руки в кадре и качество изображения.

Выполнить калибровку по открытой ладони: определить palmCenter, palmWidth и базовые расстояния.

Последовательно вывести инструкции для пациента: открыть ладонь, сжать кулак, выполнить щипок, показать указательный палец, повернуть ладонь, повернуть тыльную сторону кисти, переместить руку по зонам, удержать руку.

Для каждого задания сохранить временной ряд ключевых точек кисти и рассчитанные метрики.

Проверить validTrackingRatio для каждого задания. Если качество ниже порога, пометить задание как технически ненадежное.

Рассчитать частные баллы по каждому тесту и общий индекс готовности кисти к VR.

Сформировать заключение: стандартный режим, адаптированный режим, тренировочный режим или повтор тестирования.

Сохранить отчет в формате JSON/CSV для последующей обработки и при необходимости сформировать текстовый/PDF/DOCX-отчет для специалиста.

Упрощенная логика принятия решения: if validTrackingRatio < 0.65: status = "Технически ненадежно" recommendation = "Повторить тестирование" elif score >= 80: recommendation = "Стандартный VR-сценарий" elif score >= 60: recommendation = "Адаптированный VR-сценарий" elif score >= 40: recommendation = "Тренировочный режим" else: recommendation = "Индивидуальная настройка / подготовительный этап"

10. Структура итогового отчета

Итоговый отчет должен быть понятен специалисту и не должен формулировать медицинский диагноз. Рекомендуется использовать нейтральные формулировки: "движение выполнено", "движение выполнено частично", "движение не оценено достоверно", "рекомендуется адаптированный режим".

Таблица 9 - Рекомендуемая структура отчета

| Раздел отчета | Содержание |
| --- | --- |
| Данные тестирования | Дата, время, идентификатор пациента, тестируемая рука, параметры камеры. |
| Качество видеотрекинга | Общая доля валидных кадров и предупреждения о потере руки/пальцев. |
| Результаты по заданиям | Для каждого задания: статус, частный балл, удержание позы, основные метрики. |
| Индекс готовности | Итоговый балл от 0 до 100 и выбранная категория готовности. |
| Рекомендация | Стандартный режим, адаптированный режим, тренировочный режим или повтор тестирования. |
| Технические замечания | Плохое освещение, рука выходила из кадра, перекрытие пальцев, низкая уверенность распознавания. |

Примеры формулировок для отчета

"Тест выполнен достоверно. Функциональная готовность кисти достаточна для прохождения стандартного VR-сценария."

"Распознавание кисти было стабильным, однако щипковый захват выполнен частично. Рекомендуется адаптированный режим с увеличенными зонами взаимодействия."

"Движение "кулак" не оценено достоверно из-за частичной потери трекинга пальцев. Рекомендуется повторить тест при лучшем освещении."

"Функциональная готовность ограничена. Рекомендуется тренировочный режим без строгой оценки результата."

11. Ограничения метода и рекомендации по внедрению

Таблица 10 - Ограничения видеометода

| Ограничение | Как учитывать |
| --- | --- |
| Однокамерное видео не дает точного измерения всех суставных углов. | Не использовать веб-камеру как медицинский гониометр; опираться на относительные признаки и классификацию жестов. |
| Пальцы могут перекрывать друг друга при кулаке или повороте кисти. | Использовать мягкие критерии и статус "выполнено частично". |
| Плохое освещение снижает качество распознавания. | Добавить автоматическую проверку качества трекинга и подсказки пользователю. |
| Размер кисти и расстояние до камеры различаются у пациентов. | Нормировать все расстояния на palmWidth. |
| Пациенты с двигательными нарушениями могут выполнять движения медленнее. | Не делать жесткий акцент на скорости; первично оценивать возможность выполнения и удержания. |
| Потеря трекинга не равна двигательной ошибке пациента. | При validTrackingRatio ниже порога помечать результат как технически ненадежный. |

После разработки первого прототипа рекомендуется провести пилотное тестирование на небольшой группе здоровых пользователей для уточнения порогов. Далее пороги можно адаптировать под клиническую группу, но при этом следует сохранять разделение между технической достоверностью трекинга и функциональной оценкой движения.

12. Текст для включения в пояснительную записку

Предварительная оценка функциональной готовности кисти выполняется в отдельном программном модуле до запуска VR-сценария. Оценка проводится с использованием веб-камеры и алгоритмов видеотрекинга кисти. На данном этапе анализируется способность пациента выполнять базовые управляющие движения, необходимые для последующего взаимодействия с виртуальными объектами: раскрытие ладони, сжатие пальцев, щипковый захват, указательный жест, поворот кисти, перемещение руки в заданные зоны экрана и удержание заданного положения. Эталонные признаки задаются не в абсолютных координатах изображения, а в нормированном виде относительно размеров кисти пациента. Для этого используются относительные расстояния между ключевыми точками кисти, степень сгибания пальцев, расстояние от кончиков пальцев до центра ладони, расстояние между большим и указательным пальцем, устойчивость положения кисти и доля кадров с корректным распознаванием руки. Результатом тестирования является индекс готовности кисти к прохождению VR-сценария. На основании данного индекса система может рекомендовать стандартный режим прохождения, адаптированный режим с расширенными допусками, тренировочный режим либо повтор тестирования при недостаточном качестве видеотрекинга. Система оценивает не медицинскую норму кисти, а функциональную возможность управления рукой в VR-среде.

Список источников

1. Капанджи А. И. Верхняя конечность. Физиология суставов. Том 1: кисть, запястье, локоть, плечо, пронация-супинация. 6-е изд.

2. Материалы проекта Social Rehabilitation 2.0: описание программно-аппаратного комплекса, структура VR-сценариев и логика использования внешнего тестирования кисти.

3. Методические требования к видеотрекингу кисти: использование нормированных расстояний, временных признаков удержания и проверки качества распознавания.