# Раздел 3.X. Модуль предварительного тестирования мелкой моторики кисти

## 3.X.1 Назначение модуля

Дополнительный программный модуль "Предварительное тестирование мелкой моторики кисти" предназначен для предварительной функциональной оценки качества выполнения пациентом стандартизированных упражнений мелкой моторики кисти перед началом прохождения сценариев социальной реабилитации в составе аппаратно-программного комплекса.

Модуль обеспечивает регистрацию выполнения пациентом тестовых упражнений, обработку полученных данных, автоматизированный анализ параметров движения, расчет метрик выполнения, присвоение категории качества выполнения и формирование рекомендации по выбору допустимого уровня сложности последующего сценария социальной реабилитации.

Модуль не предназначен для самостоятельной постановки клинического диагноза и используется как средство предварительной функциональной оценки и поддержки принятия решения специалистом.

## 3.X.2 Состав и функции

В состав модуля входят:

– подсистема предъявления тестовых упражнений;

– подсистема видеорегистрации и трекинга кисти;

– подсистема предварительной обработки данных;

– подсистема расчета метрик движения;

– подсистема классификации качества выполнения;

– подсистема рекомендаций;

– подсистема журналирования и протоколирования;

– подсистема обмена данными с основной системой АПК.

## 3.X.3 Алгоритм функционирования

Функционирование модуля выполняется в последовательности:

Инициализация камеры, модели трекинга и интерфейса.

Выбор исследуемой руки.

Калибровка по открытой ладони.

Проверка пригодности калибровки.

Предъявление инструкции и ожидание подтверждения старта упражнения.

Регистрация видеопотока и ключевых точек кисти.

Контроль качества входных данных и потери трекинга.

Расчет частных метрик упражнения.

Оценка упражнения и фиксация статуса.

Агрегирование результатов по всем упражнениям.

Формирование интегрального балла, категории качества и рекомендации.

Журналирование событий и сохранение протокола.

Если калибровка не пройдена или входные данные непригодны, модуль должен прекратить выдачу рекомендации и сохранить протокол технически непригодной сессии.

## 3.X.4 Входные и выходные данные

Входные данные:

– видеопоток с изображением кисти;

– координаты ключевых точек кисти;

– исследуемая рука;

– идентификатор сессии и обезличенный идентификатор пациента;

– параметры камеры, версии модуля, алгоритмов и модели;

– пороговые критерии оценки.

Выходные данные:

– результат каждого упражнения;

– частные метрики;

– validTrackingRatio;

– интегральный балл 0-100;

– категория качества good, medium, poor или unreliable;

– рекомендация по сценарию;

– признак пригодности результата для интерпретации;

– журнал событий;

– сведения о версии модуля, версии алгоритмов и хеше модели.

## 3.X.5 Требования к качеству, безопасности и валидации

Модуль должен обеспечивать:

– воспроизводимый расчет результатов в сопоставимых условиях;

– отказ от рекомендации при непригодных входных данных;

– прослеживаемость "сессия -> версия модуля -> версия алгоритмов -> модель -> метрики -> рекомендация";

– сохранение журнала событий;

– контроль критических дефектов;

– возможность повторного прогона на верифицированных наборах данных;

– подтверждение результата специалистом.

Численные пороги и клиническая интерпретация должны быть утверждены в ПМИ и валидированы на целевой выборке.

## 3.X.6 Документация и интеграция

Модуль должен иметь:

– описание назначения и ограничений;

– техническое описание архитектуры и алгоритмов;

– руководство оператора;

– спецификацию обмена с основной системой АПК;

– паспорт датасета и правила разметки;

– программу и методику технических испытаний;

– план аналитической и клинической валидации;

– реестр рисков;

– требования по ПДн и информационной безопасности.