# План разработки и сравнения версий MediaPipe и Ultraleap

## Статус реализации

В проект добавлен первый рабочий вариант версии B:

– общий интерфейс трекера: src/tracking/base.py;

– фабрика выбора источника: src/tracking/factory.py;

– режим MediaPipe: python main.py --tracker mediapipe;

– режим Ultraleap: python main.py --tracker ultraleap;

– обычный запуск python main.py показывает экран выбора трекера в интерфейсе;

– адаптер Ultraleap: src/tracking/ultraleap_adapter.py;

– сохранение источника трекинга в JSON-протоколе: поле module.trackingSource.

Версия Ultraleap получает события напрямую из LeapC.dll через ctypes, сопоставляет суставы Ultraleap с 21-точечной схемой текущего scoring engine и нормализует координаты из миллиметров в image_normalized. Перед сравнительными испытаниями нужно проверить режим на реальном датчике Ultraleap и при необходимости откалибровать переменные ULTRALEAP_WORKSPACE_WIDTH_MM, ULTRALEAP_WORKSPACE_HEIGHT_MM, ULTRALEAP_WORKSPACE_CENTER_Y_MM.

## Цель

Разработать и сравнить две версии модуля Finger GYM:

– версия A: текущий режим на веб-камере и MediaPipe Hand Landmarker;

– версия B: режим на Ultraleap с получением 3D-координат кисти и пальцев.

Цель сравнения - определить, какой источник трекинга точнее, стабильнее и пригоднее для предварительной оценки мелкой моторики кисти в условиях эксплуатации АПК.

## Рабочая гипотеза

MediaPipe удобен как доступный режим без дополнительного оборудования, но его координата z является относительной и менее надежной для функциональной 3D-оценки. Ultraleap использует специализированный оптический hand tracking и через LeapC SDK предоставляет данные о руке, пальцах и суставах в 3D-пространстве. Поэтому ожидается, что Ultraleap даст более стабильную оценку движений пальцев, особенно для упражнений на сгибание, удержание, поворот кисти и амплитуду.

## Источники данных

### Версия A. MediaPipe

Вход:

– RGB-видеопоток с веб-камеры;

– 21 ключевая точка кисти;

– нормированные координаты x, y, относительная координата z;

– метка руки Left / Right.

Ограничение:

– глубина не является метрической 3D-координатой;

– результат зависит от освещения, фона и качества камеры;

– часть поворотов кисти определяется косвенно.

### Версия B. Ultraleap

Вход:

– кадры трекинга от Ultraleap Tracking Service;

– 3D-положение ладони, пальцев, костей и суставов;

– ориентации кисти и пальцев;

– служебные признаки качества трекинга, если доступны в SDK;

– временная метка кадра.

Ограничение:

– требуется отдельное устройство Ultraleap;

– рабочая зона ограничена положением датчика;

– возможны потери при сильной окклюзии пальцев;

– требуется установка Ultraleap Hand Tracking Software и SDK.

## Архитектурный план

### 1. Ввести общий интерфейс трекера

Нужно отделить упражнения от конкретной библиотеки трекинга.

Предлагаемый интерфейс:

class HandTracker(Protocol):
    source_name: str
    source_version: str

    def process(self, frame: np.ndarray | None = None) -> TrackingFrame:
        ...

    def close(self) -> None:
        ...

Для MediaPipe входом остается кадр веб-камеры. Для Ultraleap кадр камеры не нужен, потому что данные приходят от сервиса трекинга.

### 2. Расширить модель данных

Текущий Point2D уже содержит x, y, z, но для корректной поддержки Ultraleap лучше ввести нейтральную модель:

class CoordinateSystem(str, Enum):
    IMAGE_NORMALIZED = "image_normalized"
    ULTRALEAP_MM = "ultraleap_mm"
    NORMALIZED_3D = "normalized_3d"

@dataclass
class Point3D:
    x: float
    y: float
    z: float

@dataclass
class TrackingFrame:
    timestamp: float
    landmarks: list[Point3D]
    is_valid: bool
    hand_label: str = "Unknown"
    source: str = "unknown"
    coordinate_system: CoordinateSystem = CoordinateSystem.IMAGE_NORMALIZED
    confidence: float | None = None

Для совместимости на первом этапе можно оставить имя Point2D, но технически правильнее перейти на Point3D.

### 3. Сделать два адаптера

Файлы:

– src/tracking/mediapipe_adapter.py;

– src/tracking/ultraleap_adapter.py;

– src/tracking/base.py;

– src/tracking/factory.py.

Запуск:

python main.py --tracker mediapipe
python main.py --tracker ultraleap

Для сравнительных сессий:

python main.py --tracker both

Режим both нужен, если веб-камера и Ultraleap работают одновременно. Он позволит записать две оценки одной и той же попытки.

### 4. Нормализация координат

Чтобы упражнения можно было считать одним и тем же кодом, нужно привести координаты к общей системе:

– MediaPipe: нормированные координаты кадра [0, 1];

– Ultraleap: миллиметры в координатной системе датчика;

– общий слой: нормализация на ширину ладони, центр ладони и ориентацию кисти.

Для метрик мелкой моторики лучше использовать не абсолютные координаты, а нормированные признаки:

– расстояние кончик пальца - основание пальца / ширина ладони;

– расстояние большой - указательный / ширина ладони;

– угол сгибания пальца по фалангам;

– угол нормали ладони относительно датчика;

– RMS-дрожание центра ладони;

– стабильность удержания позы;

– доля валидных кадров.

## Этапы разработки

### Этап 1. Подготовка Ultraleap

Работы:

– установить Ultraleap Hand Tracking Software;

– проверить работу датчика в Ultraleap Control Panel;

– установить LeapC SDK;

– проверить пример получения кадров трекинга;

– зафиксировать версию SDK, версию сервиса и модель устройства.

Результат:

– документированный стенд;

– скриншот/протокол проверки датчика;

– тестовый скрипт, печатающий 3D-координаты кисти.

### Этап 2. Прототип Ultraleap-адаптера

Работы:

– создать UltraleapTrackingAdapter;

– получать кадры руки из LeapC;

– сопоставить суставы Ultraleap с 21-точечной схемой проекта;

– возвращать TrackingFrame;

– сохранять source="ultraleap";

– добавить обработку отсутствия руки и потери трекинга.

Результат:

– программа запускается с --tracker ultraleap;

– упражнения используют тот же scoring engine;

– JSON-протокол содержит источник трекинга.

### Этап 3. Приведение метрик к 3D

Работы:

– заменить 2D-расстояния на 3D-расстояния там, где источник поддерживает 3D;

– для Ultraleap считать углы сгибания пальцев по фалангам;

– для поворота ладони использовать нормаль ладони/ориентацию кисти, а не косвенный 2D-признак;

– для тремора считать RMS в миллиметрах и нормированный RMS;

– оставить MediaPipe-совместимый fallback.

Результат:

– общий набор метрик для двух трекеров;

– отдельные дополнительные 3D-метрики для Ultraleap.

### Этап 4. Синхронный сбор данных

Для честного сравнения нужно записывать одинаковые попытки:

– камера пишет MediaPipe-поток;

– Ultraleap пишет 3D-поток;

– оператор запускает одно упражнение;

– оба источника получают одинаковый sessionId, exerciseId, attemptId;

– эксперт оценивает выполнение независимо от результата программы.

Минимальный набор:

– 10-15 участников для инженерного пилота;

– 8 упражнений;

– 2 руки, если возможно;

– 2-3 повтора каждого упражнения;

– нормальные и ухудшенные условия.

Для клинической валидации объем выборки должен утверждаться отдельно.

### Этап 5. Сравнительные метрики

Сравнивать нужно не только итоговый балл, но и качество трекинга.

| Метрика | MediaPipe | Ultraleap | Что показывает |
| --- | --- | --- | --- |
| validTrackingRatio | да | да | доля кадров, пригодных для анализа |
| Потери трекинга за упражнение | да | да | устойчивость источника |
| Время до первого валидного кадра | да | да | скорость захвата руки |
| Частота кадров трекинга | да | да | стабильность realtime |
| RMS-дрожание ладони | 2D-нормированное | 3D мм + нормированное | стабильность удержания |
| Ошибка категории относительно эксперта | да | да | точность оценки |
| Совпадение рекомендации с экспертом | да | да | практическая пригодность |
| Ошибка амплитуды | косвенно | лучше в 3D | качество оценки движения |
| Ошибка поворота ладони | косвенно | по ориентации кисти | качество оценки пронации/супинации |
| Устойчивость к освещению | важно | менее важно | зависимость от внешней среды |
| Устойчивость к окклюзии | средняя | проверяется | потери при перекрытии пальцев |

### Этап 6. Критерии выбора

Ultraleap считается лучше, если на одинаковом наборе попыток:

– validTrackingRatio выше не менее чем на 10 процентных пунктов;

– меньше ложных отказов по качеству трекинга;

– выше совпадение категории качества с экспертной оценкой;

– лучше воспроизводимость итогового балла при повторных попытках;

– ниже ошибка в упражнениях на поворот кисти и сгибание пальцев;

– время обработки остается приемлемым для realtime;

– оператору проще получить валидную запись.

MediaPipe можно оставить как базовый режим, если:

– точность достаточно близка к Ultraleap;

– нет возможности использовать отдельный датчик;

– сценарий требует минимального оборудования.

## План веток разработки

Рекомендуемые ветки:

– main - стабильная версия;

– feature/tracker-interface - общий интерфейс трекера;

– feature/ultraleap-adapter - адаптер Ultraleap;

– feature/tracker-comparison - синхронная запись и отчеты сравнения.

## План файлов

src/
  tracking/
    base.py
    mediapipe_adapter.py
    ultraleap_adapter.py
    factory.py
  comparison/
    recorder.py
    report.py
docs/
  ULTRALEAP_COMPARISON_PLAN.md
  ULTRALEAP_SETUP.md
  TRACKER_COMPARISON_REPORT_TEMPLATE.md

## Минимальный отчет сравнения

Отчет должен включать:

– дату и условия испытаний;

– версии ПО и SDK;

– модель Ultraleap-устройства;

– параметры камеры;

– число участников, упражнений и попыток;

– таблицу метрик по каждому упражнению;

– сравнение с экспертной оценкой;

– список отказов и причин;

– вывод: оставить MediaPipe, перейти на Ultraleap или поддерживать оба режима.

## Риски

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Ultraleap плохо видит руку вне рабочей зоны | Разметить рабочую зону, добавить экран позиционирования |
| Пальцы перекрывают друг друга | Ввести тесты окклюзии и правила непригодности |
| Сложная интеграция LeapC с Python | Начать с минимального C/Python bridge или готовых Python bindings, затем стабилизировать |
| Метрики MediaPipe и Ultraleap несопоставимы | Нормировать признаки на ладонь и хранить source-specific metrics отдельно |
| Нельзя использовать старые пороги | Провести отдельную настройку порогов для Ultraleap |

## Первое практическое действие

Сначала нужно сделать маленький технический spike:

Подключить Ultraleap к ПК.

Установить Ultraleap Hand Tracking Software.

Проверить руку в Control Panel.

Запустить пример LeapC.

Сохранить 10 секунд сырых 3D-данных руки в JSON.

Сравнить частоту кадров, стабильность и наличие суставов пальцев.

После этого можно принимать решение о реализации полного UltraleapTrackingAdapter.